PROTOCOLE d'entretien des appareils de mesure

pH en solution Hors-sol

A chaque mesure

*1* sortir le capuchon protecteur

*2* passer la sonde sous le robinet, puis eau déminéralisée

*3* mesurer le pH

*4* passer la sonde sous le robinet

*5*rincer avec de l'eau déminéralisée

*6*mettre 2ml de solution KCl HI 70300 dans le capuchon et y insérer la sonde (les électrodes doivent être au contact de la solution KCl)

Régulièrement, il faut  entretenir votre appareil : le nettoyer (souvent) et l'étalonner (1fois/mois)

Nettoyage : de 1 à 4, Etalonnage : 1 à 8

*1* sortir le capuchon protecteur

*2* passer la sonde sous le robinet

*3* plonger la sonde dans la solution de nettoyage (HI 7061 ou 70661) durant 5 à 30' voire plus

*4* rincer avec de l'eau déminéralisée

*5* réhydratez l'électrode pendant 1h dans la solution de conservation 70300

*6*mettre l'appareil en mode pH. Etalonner/calibrer pH. Maintenez le bouton 5" sur OFF, le calibrage pH apparaît. Tremper la sonde dans la solution 7.01 et attendre  : OK puis tremper dans la solution 4.01 et attendre OK.

*7*rincer avec de l'eau déminéralisée. Votre appareil est étalonné correctement

*8*mettre 2mm de solution pH 4 dans le capuchon et y insérer la sonde (les électrodes doivent être au contact de la solution pH4)